粉剂定量计数药瓶

上海理工大学

设计者：徐建 宋晓冰 黄琳 胡益

指导教师：石更强

一、设计目的

本装置的目的在于提供一种结构简单、稳定性良好的粉雾剂吸入装置，以克服吸入不便，胶囊型吸入剂碎片易导致用药事故，药物急需难以找到，给药量不可靠等现有粉剂给药装置的缺点。本装置提供的粉雾剂吸入装置只有两个使用步骤，直接作用于药粉，可根除使用过程中产生胶囊壳碎片的危险性。配有干燥剂舱，以便潮湿地区患者使用。另外配合使用辅助气囊，可以适用于各年龄段和各体质病人。本装置的有益效果是，使用步骤简单，粉剂使用计量精确，药品存储安全性好，适用人群广，对使用环境要求不高。

二、工作原理

本装置整体分为四个部分：喷嘴，主体，底部旋盖，辅助气囊。使用时只需旋转底部旋盖和喷嘴。定量机构只有一个运动部件，结构简单，由底部旋盖带动。通过重力作用使得粉剂落入定量取药部分；旋转底部旋盖后，固定齿传动带动取药装置旋转对准给药腔，从给药腔锥面落入给药通道，患者通过吸入或辅助气囊辅助用药。

三、功能及主要创新点

本装置的创新点在于，定量给药，通过容积定量法，确保每次取药的精确度；齿轮级数器，方便用药者查看药物的剩余量；旋盖干燥剂储藏，可拆卸方便干燥剂的更换；辅助气囊，配合体质较弱患者给药，提高对这些患者的给药效果；电子追踪照明系统，保证紧急情况下的给药及时性。

四、作品外形照片

设计说明书

一、方案选择

为解决现有粉雾剂吸入装置中，药剂多次转移导致二次污染，使用过程复杂，存储环境易于污染，我们直接将粉剂装在药舱内取代现有的非直接的存储方式，如将药剂填充在药用胶囊中。为了保证粉剂的干燥。我们在药舱下方底部的旋盖内装入干燥剂，为了方便干燥剂的更换，我们在旋盖底部设有可拆卸的螺纹盖。

为了精确定量药剂，我们采用容积定量法，在定量装置上打上若干通孔，药剂的服用量即为通孔的体积之和，缺陷是对药剂的流动性要求较高。

为了准确了解剩余药剂的服用次数，我们设计了齿轮计数装置。转动底部旋盖让药剂下落，同时带动标有使用次数的齿轮计数装置，精确地显示剩余药剂的使用次数。

为了让药剂顺利被使用者吸入，我们设计了鸭嘴型的喷嘴，当使用者用力吸气时，药剂便通过喷嘴内流线型的流道被使用者吸入鼻腔或口腔中。为了帮助体质较差或暂时不能自主用药的使用者用药，我们在喷嘴背部开通辅助流道，用辅助气囊鼓气帮助使用者用药，同时避免了药剂残留在流道内。

为了解决因慌乱或遗忘找不到药，延误治疗时机的问题，我们设计了电子追踪器。通过按挂在手机或钥匙上的电子钥匙的按钮，药瓶上的电子追踪器便会发出“滴滴”的响声，便于使用者迅速定位。

为了解决因停电等突发情况导致无法正常顺利用药，我们设计了照明系统。通过开关使药瓶上的发光装置发光，提供光源，使使用者顺利用药。

- 设计计算过程

本装置整体分为四个部分：喷嘴，主体，底部旋盖，辅助气囊。各组件如图1中所示。

旋转底部旋盖2时，带动定量盘6转动（其余部件不动），存储在药舱4中的药粉在刮粉板5的作用下落入定量盘6中，此时，定量盘的长轴上的小齿已拨动计数齿轮3一格，进行计数。当定量盘6的定量孔对准挡桶7的落药孔时，药粉下落，经过弹簧挡板9上的落药孔落入喷嘴10中，旋转喷嘴10一圈，借助弹簧挡板9下部的刮粉板的作用将所有药粉刮入喷嘴10的通道内，使用者便可直接将药粉吸入。喷嘴10背部开通辅助流道，不用时用胶塞塞住，避免灰尘等污染。当使用者体质较差或暂时不能自主用药时，可将胶塞取下，塞入辅助气囊，使其鼓气辅助用药，同时能避免药粉残留在流道内。

1——螺纹盖  2——底部旋盖  3——计数齿轮  4——药舱

5——刮粉板  6——定量盘    7——挡桶      8——弹簧

9——弹簧挡板  10——喷嘴   11——防尘帽   12——外壳

13——辅助气囊

三、主要图纸

2底部旋盖

3计数齿轮

4药舱

5刮粉板

6定量盘

7挡桶

10喷嘴

11防尘帽

12外壳

四、创新点

我们设计的粉剂计数定量药瓶的创新点有以下几点：

（1）药瓶内部设有定量给药装置，通过容积定量法，确保每次取药的精确度，该部分我们还设有刮粉板，每次给药旋转后都能够除去多余的药物；

（2）喷嘴背面的辅助气囊装置能通过喷嘴背面的开孔，辅助体质较弱的人以及不能自主用药的人服用药粉。该气囊是可以拆卸的，不用时，可用胶塞将开孔堵住，防止灰尘等的污染，提高了本装置的适用范围；

（3）药瓶内部设有齿轮计数器装置，转动底部旋盖时带动不完全齿轮转动，使得计数齿轮转动，能够通过窗口显示剩余药粉的服用次数，简单精确。

（5）电子追踪器能够保证病人在紧急情况下迅速找到药瓶，避免延误治疗时机。

（6）照明装置能够保证病人在无光照的情况下准确无误地服用药粉。